| Fiche de référence professeur | UTILISATION DE LA PIPETTE A PISTON (pipetage classique) |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe | 4 : Eric, Cathy, Sébastien |
| Relecture | Groupe | Antonina, Emmanuel, Florence |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Choix de la pipette adaptée au volume à prélever

- Pipette maintenue verticalement (pas plus de 5° d’inclinaison)

- Réglage correct sur le vumètre (voir paragraphe 2)

- Pipetage à hauteur des yeux

- Aspiration et refoulement lents

- Attendre une seconde avant de retirer le cône du liquide

- Essuyage de la paroi extérieure du cône sur la paroi interne du tube (en biomol)

- Erreurs majeures pénalisantes

- Pousser à la seconde butée pour purger l’air  aspirer un volume supérieur à celui voulu

- Confusion avec la position de la virgule ou de la graduation sur le vumètre (sur les P10 en biomol)

- Dépasser la portée maximale de la pipette

- Cône mal enfoncé qui se détache et tombe mais récupéré et réutilisé (risque chimique ou biologique ou contamination)

- Ne pas changer de cône lorsque le protocole le mentionne ou entre deux solutions différentes

- Ne pas tenir le tube receveur dans sa main faible  renversement (ex. : microcuve posée sur la paillasse et pas sur un portoir)

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Cône mal enfoncé qui se détache et tombe (dans le tube, sur la paillasse) mais récupéré et jeté dans le conteneur adapté

- Ne pas attendre une seconde avant de retirer le cône du liquide

- Ne pas essuyer les gouttelettes de liquide qui pourraient adhérer sur les parois extérieures du cône avec du papier (contexte microbio exclu).

- Pas de prérinçage du cône (sauf si clairement mentionné dans le protocole)

- Diversités des pratiques

- ???

- Propositions pédagogiques

- Vérification de la répétabilité du manipulateur par pesées successives de volumes identiques

- Détermination d’un volume inconnue prélevé par un élève A et à trouver par un élève B