Chapitre 3

APPAREILS DE MESURE NUMÉRIQUES

DE GRANDEURS ÉLECTRIQUES

Les appareils de mesure numériques sont le plus souvent constitués d'un capteur transformant la grandeur à mesurer en tension associé à un voltmètre numérique. Ce chapitre donne un aperçu des principes, des performances et des limites d'utilisation des capteurs les plus fréquemment utilisés en électrotechnique.

1.	Mesures de courant

1.1.	Shunt.

C'est la méthode de conversion d'un courant en tension mise en œuvre par les multimètres.

Le schéma de principe est le suivant :

La résistance RS doit :

-  Etre faible afin que l'impédance d'entrée de l'ampèremètre soit négligeable. Pour les multimètres, selon les calibres, les valeurs de RS vont de quelques dixièmes d'ohm à quelques ohms.

-  Etre stable dans le temps.

-  Dépendre très peu de la température.

L'avantage de cette méthode réside essentiellement dans sa simplicité. De plus l'ampèremètre peut servir de résistance de visualisation pour un oscilloscope sans affecter le résultat de la mesure.

Les inconvénients sont, quand à eux, plus nombreux :

-  Pour mesurer des courants d'intensité supérieure à quelques ampères il faut utiliser un shunt extérieur.

-  La limite en fréquence se situe aux alentours de 25 kHz pour les multimètres, parfois beaucoup moins avec certains shunts extérieurs. Il existe toutefois des shunts spéciaux, asélfiques, utilisables jusqu'à 100 kHz. Ces derniers doivent être alors placés en un point du montage où le potentiel est le plus faible possible (Cf §3.8) afin de limiter les perturbations dues au mode commun. Les connexions du shunt au voltmètre seront torsadées ou de type coaxial afin de limiter les couplages magnétiques.

-  La chute de tension aux bornes de l'ampèremètre est comprise entre 0,1 et 1 V, parfois plus. Cette valeur interdit d'utiliser ce type d'ampèremètre pour la mesure d'une intensité de court-circuit (comme par exemple pour un essai de transformateur en Court-circuit). De plus, lors de la mesure simultanée de courant et de tension, il ne faut pas qu'elle soit prise en compte par le circuit de mesure de tension : en électrotechnique, vu l'impédance des voltmètres numériques, on réalise systématiquement un montage aval (ou courte dérivation) du voltmètre lorsqu'on utilise ce type d'ampèremètre.

-	L'erreur due au mode commun peut devenir importante lorsque l'on effectue des mesures de courant dont la période n'est pas un sous multiple entier de la période d'intégration de l'ampèremètre (Cf chap 3, § 3.8). Ce dernier doit alors être placé en un point du circuit ayant un faible potentiel par rapport à la terre. Ci-dessous la figure 1 représente le montage qui doit être réalisé et la figure 2 le montage à éviter si l'on veut s'affranchir du mode commun.

1.2.	Convertisseur à effet Hall

Considérons le montage suivant :

Le capteur à effet Hall fourni une tension proportionnelle au champ magnétique et donc dépendant de l'intensité i.

Mais les non-linéarités et les phénomènes d'hystérésis empêchent d'obtenir une mesure très précise dans une large gamme d'intensité. Aussi le montage est modifié : un système de contre réaction impose au transformateur ci dessous de fonctionner à flux nul, et c'est le courant d'annulation du flux iS qui est converti en tension à l'aide d'un convertisseur à Amplificateur Opérationnel :

Le rapport de transformation m est égal à 1000 ou 10 000, on a : iS = 1/m · iP.

Ce type de capteur est plus coûteux que le shunt et sa sensibilité aux champs magnétiques extérieures peut nécessiter quelques précautions, mais il apporte de nombreux avantages :

-	La chute de tension introduite dans le montage est très faible : vS étant limitée à quelques volts la tension vP est inférieure à quelques mV.

-	l'isolation galvanique entre la mesure et le circuit est un élément appréciable de sécurité et permet d'éliminer l'influence du mode commun sur la mesure.

-	La bande passante est relativement large : du continu à couramment 100kHz (500 kHz pour certains modèles), elle est souvent supérieure à celle du voltmètre mesurant la tension vM.

Si l'utilisation de capteur de calibre 500 kA concerne plus l'industrie qu'une salle de travaux pratiques, on trouve dans le commerce des appareils à circuit ouvrable permettant la mesure de courant d'intensité comprise entre quelques dixièmes d'ampère et quelques centaines d'ampères.

Du fait de l'éventail des calibres et de leur bande passante, les capteurs à effet Hall sont introduits dans un grand nombre d'appareils de mesure : ampèremètres, multimètres, wattmètres, analyseurs de réseau et convertisseurs courant-tension pour oscilloscope.

1.3.	Ampèremètres à fibre optique.

La bande passante des capteurs à effet Hall est encore insuffisante pour l'étude des régimes transitoires violents, ceux pour lesquels le di/dt est supérieur à 108 A/s. On utilise alors des capteurs à fibre optique.

Cette technique de mesure utilise l'effet Faraday : le plan de polarisation de la lumière dans le verre tourne sous l'effet d'un champ magnétique axial. Cet effet ne dépend pas de la direction de propagation de la lumière mais dépend de celle de l'intensité : un courant variable bidirectionnel crée un signal variable bidirectionnel.

La liaison entre le capteur et l'analyseur est, elle aussi, en fibre. Comme elle peut être très longue, on peut avoir sans danger des tensions très élevées entre la ligne et l'appareil de mesure. L'ampèremètre à fibre optique peut donc être utilisé en THT.

De plus son temps de réponse est surtout celui de l'électronique de traitement. Il est alors possible, en y mettant le prix, d'obtenir une bande passante très élevée : certains capteurs réalisés par les sociétés Merlin Gérin ou Enertec et destinés à l'étude des courants rapides(courants post arcs, par exemple), permettent la mesure de courants atteignant 200 kA avec une bande passante de 5 MHz.

2.	Mesures de résistances.

2.1.	Utilisation d'un générateur de courant.

Un générateur de courant impose une intensité IM à travers la résistance RX  puis on mesure la tension VM apparaissant à ses bornes (figure 1). Mais un tel montage ne permet pas de mesurer avec précision des résistances dont la valeur excède quelques kΩ. Le courant IV n'est alors plus négligeable, la résistance interne du voltmètre étant couramment égale à 10 MΩ. Le montage est donc complété par un générateur de courant auxiliaire asservi à la valeur de la tension mesurée par le voltmètre et chargé de délivrer IV (figure 2).

Lorsque la valeur de la résistance RX est inférieure à une dizaine d'ohms il faut mettre en œuvre un câblage qui évite de prendre en compte les diverses résistances de connexion : il s'agit du montage 4 fils dont le schéma équivalent est représenté ci-après :

RC et R'C représentent les résistances des connexions de la résistance RX à l'ohmmètre.

RX étant faible, IV est négligeable devant IM. La chute de tension R'CIV est donc négligeable devant RXIM. La chute de tension RCIM n'est, quand à elle, pas prise en compte par le voltmètre.

2.2.	Microhmmètre.

Les multimètres courants ont un calibre minimum de l'ordre de quelques dizaines d'ohms, les mesures sont alors réalisables avec une précision de l'ordre du mΩ. Pour la mesure de résistance inférieure à l'ohm, il faut recourir à des appareils spéciaux.

Le principe de fonctionnement de ces appareils est le même que celui décrit précédemment : générateur de courant et montage 4 fils, mais les courants de mesure sont beaucoup plus élevés et peuvent atteindre quelques ampères. Il convient alors de prendre certaines précautions :

-	l'appareil est souvent protégé par un circuit électronique rapide contre la coupure d'un circuit inductif mais pas la main de l'utilisateur. Il est nécessaire d'arrêter le générateur de courant du microhmmètre avant de débrancher le dipôle dont on mesure la résistance.

-	La constante de temps d'un dipôle inductif (t = L/R), qui est d'autant plus grande que la résistance est faible, peut atteindre plusieurs centaines de seconde. Il faut attendre la fin du régime transitoire avant de relever la valeur de la résistance.

2.3.	Mégohmmètre.

La mesure des résistances d'isolement qui, par nature, sont très élevées ne peut être faite à l'aide d'un multimètre dont le plus fort calibre est généralement égal à 20 MΩ.

Les mégohmmètres sont le plus souvent des appareils qui imposent une tension élevée, aux bornes de la résistance, et c'est le courant qui est mesuré. Les appareils numériques réalisent la haute tension à l'aide d'un hacheur survolteur. Le courant, en général inférieur au mA, peut être ensuite converti en une tension qui lui est proportionnelle à l'aide d'un convertisseur courant tension à amplificateur opérationnel.

Quelques précautions doivent être prises :

-	L'intensité étant limitée à une très faible valeur, la haute tension délivrée par l'appareil n'est pas dangereuse, mais elle peut être désagréable !

-	Les courants de fuites ne sont pas toujours négligeables. Ils peuvent même devenir importants avec un appareil mal entretenu.

Les résultats obtenus peuvent changer selon la tension de mesure utilisés, de plus ils  dépendent fortement des conditions extérieures (hygrométrie, température, propreté du matériel). La précision des mesures est donc très difficile à déterminer.

3.	Mesures de puissance

3.1.	Principe des wattmètres numériques.

L'appareil fait l'acquisition de la tension et du courant, ce dernier est converti en tension à l'aide d'un shunt ou d'un capteur à effet Hall (Cf § 1). Ensuite on distingue deux catégories de wattmètres selon le type de convertisseur analogique numérique.

•	Wattmètres à C.A.N. double rampe : un multiplicateur analogique réalise le produit des deux tensions, puis le C.A.N. numérise la valeur moyenne de ce produit (cf Chap 3 § 1)

•	Wattmètres à C.A.N. rapides : les deux tensions sont converties en une suite de données numériques qui sont ensuite traitées par des algorithmes permettant de déterminer la puissance active.

Au prix d'un léger surcoût, tous ces appareils peuvent évidemment afficher simultanément le courant, la tension et d'autres grandeurs telles que la puissance apparente ou le facteur de puissance.

3.2.	Spécifications

•	Bande passante.

Les convertisseurs de fréquence utilisant la modulation de largeur d'impulsion (MLI) et les gradateurs délivrent des tensions dont le spectre utile a une très grande largeur. Dans le cas de la MLI le fondamental varie de quelques hertz à quelques centaines de hertz et les harmoniques ne sont pas négligeables avant parfois plusieurs centaines de kilohertz. Une bande passante élevée est donc nécessaire pour une mesure précise de la puissance fournie par ce type de convertisseurs.

Le maximum se situait à 800 kHz en 1993.

•	Temps d'intégration.

La plupart des wattmètres  à C.A.N. double rampe ont une durée d'intégration de l'ordre de quelques centaines de ms, ce qui est insuffisant lorsque la fréquence du fondamental est inférieure à une dizaine de hertz. Il existe toutefois sur le marché des appareils à durée d'intégration réglable et pouvant atteindre 20 s.

•	Wattmètres filtrés.

Les wattmètres dont le temps d'intégration est inférieur à 500 ms et dont la bande passante est limitée à quelques kHz ne sont utilisables que pour le continu et les régimes sinusoïdaux. Certains appareils disposent d'un filtre passe bas, ce qui leurs permet de mesurer la puissance du premier harmonique : U1I1cosj1 (Cf Chap 2 § 2.1). Dans le cas des convertisseurs de fréquence à MLI cette puissance est une bonne approximation de la puissance totale : on ne commet qu'une erreur de quelques pourcents par défaut, mais il faut rester conscient que ce n'est qu'une approximation.

3.3.	Précaution de câblage

Lorsque l'on veut faire des mesures précises de la puissance fournie par par un convertisseur à MLI il faut aussi réaliser un câblage minimisant les erreurs. Deux cas sont à envisager :

•	Le moteur est couplé en étoile et le neutre est accessible.

Si la mesure du courant est réalisée à l'aide d'un shunt il faut réaliser le montage suivant :

La mesure du courant entre le moteur et le neutre permet de limiter à quelques volts les potentiels existants entre les bornes du circuit de mesure de courant et la terre, ce qui diminue l'erreur due au mode commun (Cf Chap 3 § 3.8). En effet une mesure effectuée entre la phase et le moteur impose à ces bornes de ce trouver à un potentiel pouvant atteindre plusieurs centaines de volts :

Or un signal MLI possède des harmoniques non négligeables jusque parfois 1 MHz. Ces derniers n'interviennent pas dans le bilan de puissance mais ils engendrent des erreurs dues au mode commun. Considérons l'exemple suivant :

La tension de crête est égale à 400 V, un harmonique de rang élevé ayant une amplitude relative égale à 1/100 impose une tension de mode commun de 4 V. Si le TRMC est égale à 30 dB pour la fréquence de cet harmonique, il introduit une perturbation de 4 mV pour un signal utile de quelques centaines de mV (la tension aux bornes du shunt : VA - VA').

Remarque : Cette erreur due aux mode commun est négligeable lorsque l'on effectue des mesures sur un montage alimenté en 50, 60 ou 400 Hz, le TRMC étant alors couramment de l'ordre de 120 dB.

•	Le moteur est couplé en triangle ou bien le neutre n'est pas accessible.

Il faut alors utiliser un wattmètre réalisant la conversion du courant en tension à l'aide d'un capteur à effet Hall : l'isolation galvanique procurée permet d'éliminer le mode commun. De plus leur bande passante de l'ordre de 100 kHz est largement suffisante : l'amplitude des harmoniques du courant issu du convertisseur de fréquence décroît beaucoup plus rapidement avec la fréquence que celle des harmoniques de la tension. On réalise alors le montage suivant :

Il est préférable de mesurer les courants de ligne et les tensions simples, le facteur de crête des tensions composées étant plus élevé.

Du fait de la présence de capacités parasites entre le secondaire du capteur et la ligne (CP sur le schéma), on relie une des bornes de ce secondaire à la terre afin d'éviter la présence d'une tension de mode commun.

Lorsqu'on utilise un wattmètre triphasé, soit on relie les neutres NA et NV entre eux, soit on relie NA à la terre afin d'éviter une tension de mode commun et on laisse flotter le potentiel de NV (lire la notice de l'appareil).

-	Raccordement du wattmètre.

Le variateur est parfois éloigné de plusieurs mètres du moteur. Les temps de monté d'un signal MLI étant extrémement brefs, ils peuvent mettre en résonance la ligne entre le variateur et le moteur produisant ainsi des suroscillations dont l'amplitude peut atteindre plusieurs centaines de Volts et de fréquence élevée (10 à 100 MHz). Ces transitoires sont préjudiciables au bon fonctionnement du wattmètre car ils provoquent des saturations de l'étage d'entrée et éventuellement des changements de gamme intempestifs pour les appareils autocalibrables. Les éliminer avec un filtrage augmente l'erreur sur la mesure.

L'expérience montre que ces suroscillations n'existent pas si la prise de tension s'effectue aux bornes même du moteur. La liaison sera effectuée avec des câbles les plus courts possible, les câbles "courant" éloignés de câbles "tension" afin d'éviter des couplages parasites. Enfin on s'abstiendra d'utiliser des câbles blindés, leurs capacités étant trop importantes.

Remarque : en toute rigueur la puissance à la sortie du variateur est légérement supérieure à la puissance à l'entrée du moteur. Les suroscillations, les harmoniques de rang très élevé engendrent des pertes sous la forme de rayonnements électromagnétiques difficiles à mesurer avec les moyens habituellement à disposition dans une salle de T.P.. Une évaluation théorique est tout aussi délicate : l'approximation de la magnétostatique est souvent utilisée en électrotechnique et cela conduit à négliger ces rayonnements.

4.	Mesures diverses

4.1.	Analyseur de réseau

Ils sont destinés à la détection, l'enregistrement et l'analyse des perturbations du réseau électrique. Certains modèles peuvent être utilisés pour réaliser des mesures de puissance de tension et de courant aux cours de travaux pratiques. Afin d'être utilisable sur un réseau triphasé, ils possèdent souvent un minimum de 3 voies de mesure de tension et par l'intermédiaire de sonde à effet Hall de 3 voies de mesure de courant.

Comme pour les voltmètres, leurs performances sont étroitement liées à la fréquence d'échantillonnage et à la résolution du CNA, ainsi qu'à la profondeur mémoire d'enregistrement. Quelques modèles disposent d'entrée logique permettant de déclencher l'enregistrement sur des événements déterminés.

Les appareils les plus couteux possèdent des convertisseurs haute vitesse spécialement affectés à la numérisation des transitoires de type impulsionnel, d'autres utilisent des circuits analogiques mesurants les valeurs de crête et les taux de variation afin de reconstituer la forme de ces impulsions.

Parfois des logiciels incorporés des transformée de Fourier permettant ainsi une analyse jusqu'aux harmoniques de rang 60 (pour les modèles les plus perfectionnés en 1993), ou bien le calcul de facteur de puissance et de taux de distorsion harmonique.

4.2.	Analyseur de spectre

L'analyseur à balayage de fréquence fonctionne selon le principe suivant :

la tension u (t) à analyser est mutipliée par un signal sinusoïdal g (t) de fréquence lentement variable. Lorsque la fréquence du générateur wobulé est différente d'une des fréquences harmoniques de la tension, la valeur moyenne du produit est nulle. Lorsque la fréquence du générateur est égale à l'une des fréquences harmoniques de la tension, la valeur moyenne du produit atteint une valeur liée à l'amplitude de cet harmonique :

soit  la tension à analyser u (t) = U1√2 sin wt  +U2√2 sin 2wt  + ... + Un√2 sin nwt  + ...

La tension du générateur wobulé peut s'écrire g (t) = G√2 sin wgt , or pour nw =wg , on a  Un√2 sin nwt  · G√2 sin wgt  = UnG ( 1 - cos 2nwt ). Un filtre passe bas permet de ne conserver que le terme UnG .

Ces appareils sont utilisables pour des signaux périodiques ou ergodiques jusqu'à des fréquences de quelques gigahertz.

Les analyseurs de Fourier qui échantillonnent le signal puis qui déterminent le spectre à l'aide d'algorithmes de transformation rapides permettent d'obtenir une réponse en temps réel et d'étudier des régimes transitoires. La gamme de fréquence est alors limitée à quelques centaines de kHz.

4.3.	Mesure d'impédance

Un pont d'impédance automatique fonctionne selon le principe de la contre réaction . On peut vérifier sur le schéma suivant que la tension vS est l'image de l'impédance ZX.

La décomposition de vS en une composante en phase et l'autre en quadrature avec la tension d'alimentation e permet de déterminer les parties réelle et imaginaire de l'impédance. La pulsation w étant connu il est possible à partir de la réactance d'afficher L ou C.

Les appareils les plus simples fonctionnent avec un oscillateur délivrant une tension d'amplitude et de fréquence fixe (souvent 1 kHz) . Une composante continue est parfois ajoutée pour la mesure des condensateurs électrochimiques. Bien que les notices techniques indiquent des précisions de l'ordre du pourcent, il faut garder à l'esprit que la modélisation d'un dipôle par un modèle série (résistance Rs et réactance Xs) ou parallèle (résistance Rp et réactance Xp) dépend beaucoup de l'amplitude et de la fréquence de la tension à ses bornes. Certains ponts d'impédance automatiques permettent de régler ces paramètres.

Comme pour les ohmmètres, il est parfois nécessaire de prendre des précautions de câblage : montage 4 fils ou utilisation d'une garde (blindage des fils de connexion par une enveloppe conductrice dont le potentiel est maintenu à une certaine valeur afin de limiter les erreurs dues aux impédances parasites).

4.4.	Fréquencemètres, périodemètres et phasemètres

Ces appareils, parfois réunis dans un même boitier, sont construits autour d'une horloge dont la principale qualité doit être la stabilité. A l'instant de déclenchement fixé par un niveau (level) et par une pente (slope) choisis par l'opérateur, le compteur se met en marche permettant de déterminer la période puis par calcul la fréquence.

Les phasemètres numériques mesurent de la même manière le retard entre deux signaux. Certains fréquencemètre peuvent mesurer les rapports cycliques des signaux rectangulaires.

L'immunité aux bruits est obtenue par filtrage ou à l'aide d'un dispositif de retard de déclenchement (hold off), ou bien encore à l'aide d'une mise en forme par un comparateur à hystérésis.

4.5.	Teslamètres et fluxmètres

Les teslamètres mesurent l'intensité des champs magnétiques à l'aide de capteur à l'effet Hall : les porteurs de charge en mouvement sont déviés sous l'action d'un champ magnétique du fait de la force de Lorentz :                  . Le déplacement transversal des électrons se poursuit jusqu'au moment où le déséquilibre dans la répartition des charges est suffisant pour créer un champ eH tel que :

Afin d'augmenter la vitesse de déplacement des électrons le capteur est réalisé en matériau semi-conducteur : la  faible densité en électrons de conduction impose à ces derniers de se déplacer avec une vitesse élevée.

Cette plaquette traversée par un courant d'intensité I est placée perpendiculairement à un champ magnétique B. Une tension UH dite tension Hall peut être mesurée entre les deux faces perpendiculaires à EH.

Les capteurs constitués de trois plaquettes orthogonales permettent de mesurer simultanément les trois composantes du champ et par calcul d'en déterminer le module indépendament de l'orientation du capteur.

Les fluxmètres sont construits autour d'un intégrateur : soit le flux est variable et l'intégration de la tension aux bornes d'une bobine test permet d'obtenir l'image du flux, soit il est constant au cours du temps et l'on doit faire se déplacer la bobine test.