Chapitre 2

VOLTMETRES NUMERIQUES

La grande majorité des appareils de mesure utilisés en électrotechnique est construite autour d'un voltmètre numérique, la grandeur physique à mesurer étant convertie en tension à l'aide d'un capteur approprié. C'est pourquoi, après avoir décrit les méthodes de conversion analogique- numérique mise en œuvre dans les voltmètres et les multimètres, ce chapitre fournira les définitions commentées du vocabulaire habituellement utilisé dans les notices techniques des appareils de mesure numériques.

1.   Voltmètres à convertisseur analogique-numérique double rampe.

1.1.   Mesure de la valeur moyenne d'une tension.

Ce type de convertisseur fonctionne en deux étapes :

-  Première étape : intégration de la tension à mesurer vx (t) pendant une durée Tint fixe.

Comme on peut le constater en observant le schéma et les courbes ci-dessous, cette intégration a pour effet de fournir une tension vs en sortie de l'intégrateur qui est égale à la tension aux bornes du condensateur et qui a pour expression :

Si cette tension vs atteint une valeur égale à UC max , un circuit logique impose, soit un changement de calibre pour les appareils à calibration automatique (en anglais : autorange), soit l'affichage d'un signal de dépassement.

-  Deuxième étape : décharge à courant constant du condensateur.

C'est lors de cette seconde étape qu'a lieu la conversion analogique-numérique proprement dite : un compteur échantillonne la durée ∆tx nécessaire à la décharge complète du condensateur.

Si certaines conditions sont respectées, cette durée est proportionnelle à la valeur moyenne de la tension d'entrée. En effet, au cours de la décharge du condensateur, la tension vS (t) peut se mettre sous la forme :

Lorsque, après une durée ∆tx , vs est de nouveau nulle on a :

d'où :

Dans le cas où vx est de période T < Tint , on peut écrire (avec n entier) :

Tous les termes de cette somme, sauf le dernier, sont égaux à T.Vx moy , donc :

Deux cas nous intéressent :

-  Si T << Tint ,  alors

On peut négliger le dernier terme, ce qui conduit à :

-  Si Tint = n T (n entier), alors le dernier terme est nul, donc :

Cette dernière relation est également valable pour le continu.

Les expressions ci-dessus montrent que ce type de convertisseur ne peut numériser que la valeur moyenne d'une tension, et ceci à condition que l'une des relations Tint >> T ou Tint = nT soit vérifiée (de ce fait, ces appareils sont toujours limités dans le domaine des basses fréquences à quelques dizaines de Hz). C'est aussi une des raisons qui a conduit les constructeurs à utiliser comme durée d'intégration un multiple commun aux deux périodes de distribution utilisées dans le monde (cf : § 3.8.).

1.2.   Mesure de la valeur efficace d'une tension à l'aide d'un multiplieur

La majorité des appareils commercialisés effectuent cette mesure en trois étapes :

-  La tension vx est élevée au carré par un multiplieur analogique.

-  L'appareil réalise la conversion analogique-numérique de la moyenne de (vx)2.

-  La racine carrée de cette valeur est ensuite effectuée numériquement.

On obtient de ce fait la valeur efficace vraie (TRMS ou DC) de la tension vx(t), mais il y a une limitation du facteur de crête due à la possibilité de saturer le multiplieur.

Si ces opérations sont précédées d'un filtrage qui élimine la composante continue (valeur moyenne) de vx(t), on obtient la valeur efficace de l'ondulation (valeur efficace RMS ou AC) de la tension vx(t).

Avertissements :

-  Du fait de l'amalgame entre les termes TRMS et RMS fait par certains constructeurs, la notice technique de certains appareils ne permet pas de savoir si l'on mesure l'une ou l'autre des valeurs efficaces, un essai est alors nécessaire.

-  Certains appareils bas de gamme, à la manière des voltmètres magnétoélectriques à redresseur (Cf chapitre 7), déterminent la valeur moyenne du signal redressé, puis ce résultat est multiplié par 1,11. Cette manière de procéder ne permet de mesurer que la valeur efficace des tensions sinusoïdales.

1.3.   Mesure de la valeur efficace d'une tension par équivalent thermique

Certains voltmètres utilisent un dispositif comportant un système asservi ayant pour consigne de générer une tension continue qui, lorsqu'elle est appliquée aux bornes d'une résistance, produit le même effet thermique que la tension vx  à mesurer. Cette tension continue est ensuite numérisée par le convertisseur. C'est, par exemple, le cas du RMS-sensor qui équipe certains voltmètres de la société FLUKE et dont le schéma de principe est représenté ci-dessous.

La résistance et le transitor sont fabriqués sur le même support semi-conducteur ; la tension VBE est fonction de la température de la jonction base-émetteur. Deux de ces ensembles sont utilisés dans un montage différentiel, l'équilibre étant créé lorsque les deux températures des jonctions sont égales.

2.   Voltmètres utilisant un C.A.N. de type rapide.

Les C.A.N. à approximations successives ou, plus rapide encore, les convertisseurs de types "flash" ont vu leur rapport performance prix augmenter considérablement ces dernières années. A l'aide d'un convertisseur ayant une fréquence d'échantillonnage de quelques dizaines de kHz, les constructeurs réalisent des appareils fonctionnant selon le principe suivant :

Acquisition du signal échantillonné dans une mémoire, puis traitement numérique des informations stockées en mémoire, afin de déterminer les informations désirées sur le signal :

-  Valeurs moyenne et efficace, valeurs extrêmes, ainsi que divers facteurs : de forme, d'ondulation …

-  Fréquence et éventuellement décomposition harmonique.

Ce type d'appareil est parfois doté d'un écran à cristaux liquides, qui permet, en plus de l'affichage des divers paramètres, de visualiser plus ou moins sommairement le signal (ex : Scopemeter FLUKE et Tekmeter TEKTRONIX). Certaines versions disposent en outre d'une sortie qui permet de transférer les contenus de leurs mémoires vers un ordinateur qui pourra mettre en œuvre des logiciels de traitement du signal plus perfectionnés.

3.   Spécifications.

Les définitions suivantes sont tirées des normes CEI 485 (équiv. NF C 42 630) et CEI 278 (équiv. NF C 42 670) que l'on pourra consulter pour de plus amples informations.

3.1.   Nombre de points et unité de représentation.

Le nombre de points détermine la résolution de l'affichage : c'est le nombre de valeurs distinctes que l'appareil peut afficher (la résolution de la mesure dépend, quant à elle, du nombre de bits du C.A.N.).

Exemple : Un appareil qui peut afficher des nombres compris entre 000 et ± 999, soit 1 000 valeurs distinctes (en valeur absolue) sera dit "1 000 points".

La position de la virgule dépendra du calibre et n'a pas de rapport avec le nombre de points. Pour l'exemple précédent, sur le calibre 10 V, l'appareil affichera des valeurs comprises entre 0,00 et ± 9,99 V.

Un appareil "20 000 points" affichera donc des nombres compris entre 00 000 à ± 19 999.

La résolution  maximale de l'appareil sera égale au calibre le plus faible divisé par le nombre de points.

Unité de représentation (U.R.) : écart élémentaire minimal entre deux configurations de sortie successives de l'appareil.

3.2.   Nombre de digits (ou de décades).

Un afficheur digital peut représenter un nombre compris entre 0 et 9. Pour afficher des nombres compris entre 000 et 999, il faut trois afficheurs, chacun affichant une décade. On dira que l'appareil comporte 3 digits.

Lorsque l'afficheur qui représente la décade de poids le plus élevé (le plus à gauche) ne peut pas prendre toutes les valeurs de 0 à 9, on le comptera pour un "demi-digit". Par exemple un multimètre "40 000 points" est dit : 4 1/2 digits.

Cette indication du nombre de digits fait donc double emploi avec celle du nombre de points.

3.3.   Précision.

En général, la précision de l'appareil est fournie sous la forme d'une somme de termes :

-  Un pourcentage de la lecture, ou du calibre.

-  Un nombre d'unités de représentation (U.R.) de la décade de poids le plus faible (ou, autrement dit, un écart absolu par rapport au chiffre indiqué par l'afficheur le plus à droite).

Exemple : Un voltmètre 40 000 points, sur le calibre 200 V, indique 126,86. La notice nous indique que l'erreur maximale possible est égale à 0,02 % de la lecture ± 2 U.R., soit dans ce cas  0,025 V + 0,02 V.

Remarque : la précision est donnée pour un appareil neuf, ou ayant servi une année dans de bonnes conditions d'utilisation et de stockage.

3.4.   Impédance d'entrée.

L'impédance d'entrée est trés souvent égale à une résistance de 10 MΩ en parallèle avec une capacité de quelques pF. Du fait de la valeur élevée de cette impédance, on placera systématiquement le voltmètre en aval de l'ampèremètre (courte dérivation) dans tous les montages rencontrés en Electrotechnique.

3.5.   Bande passante.

Les voltmètres numériques ont une bande passante, pour les régimes périodiques, qui va de quelques Hz (10 à 25 selon les modèles) à plusieurs dizaines de kHz.

Pour des mesures à des fréquences supérieures, il existe des sondes analogiques que l'on relie à l'appareil numérique, mais il n'y a pas actuellement d'appareils commercialisés pouvant réaliser les mesures à des fréquences de l'ordre de quelques Hz. Ceci est gênant lorsque l'on veut faire l'étude de certains convertisseurs, comme par exemple un onduleur M.L.I., délivrant des tensions de fréquence inférieure à ces limites.

Les raisons de cette limite en basse fréquence sont les suivantes :

-  Cas du C.A.N. double rampe.

Pour ne pas allonger le temps nécessaire à une mesure, les C.A.N. double rampe fonctionnent avec une durée d'intégration Tint de 100 ou de 200 ms.

De ce fait, il est impossible de mesurer correctement des tensions dont la période est supérieure ou même trop faiblement inférieure à cette durée d'intégration : pour des mesures suffisament précises à une fréquence de  5 Hz, il faudrait que le C.A.N. travaille avec un durée Tint supérieure à la seconde.

-  Cas des C.A.N. rapides.

Le problème est alors celui de la profondeur mémoire. Prenons l'exemple d'un appareil qui possède une mémoire de 4 K (4096 informations stockées) et qui fonctionne jusqu'à des fréquences de 20 kHz. Cet appareil doit numériser les signaux avec un fréquence d'échantillonnage supérieure à 40 kHz.

La période d'échantillonnage est donc inférieure à 25 µs. Avec une profondeur mémoire de 4096 échantillons, on peut mémoriser le signal pendant une durée égale à 4096 fois 25 µs, soit environ une durée de 100 ms.

Les mesures concernant des signaux de fréquences inférieures à 10 Hz ne pourront donc pas être effectuées.

3.6.   Facteur de crête.

Il est défini par Fc = Umax / Ueff . Les notice d'appareils définissent le facteur de crête maximum admissible, pour les mesures de valeurs efficaces.

Exemple : A l'aide d'un voltmètre numérique, on veut mesurer la valeur efficace de la tension de sortie d'un hacheur.

Celle-ci à la forme ci-contre :

La notice constructeur indique que le facteur de crête doit être inférieur à 4.

donc il faut que Umax / Ueff  < 4. Or pour cette tension on a : Umax / Ueff  = 1 / √a donc pour que la mesure puisse être effectuée il faut que l'on ait a > 1/16.

-  Cas des voltmètres utilisant un multiplieur.

Pour mesurer une valeur efficace, ces appareils élèvent au carré la tension d'entrée à l'aide d'un multiplieur analogique. Ce dernier peut être momentanément saturé par une trop grande valeur instantanée de la tension d'entrée. Ceci entraînera l'affichage d'une valeur inférieure à la valeur efficace. En toute rigueur, pour ce type de voltmètre, le facteur de crête maximum doit être inférieur à n · (Vcal /Vlue)0,5, n étant la valeur prescrite par le constructeur.

-  Cas des voltmètres utilisant un C.A.N. rapide.

La conversion s'effectue en général sur un octet, la résolution est alors égale à Vmax / 256. Lorsque l'appareil détecte une saturation, il change de calibre. Le calibre choisi est donc toujours supérieur à la valeur Vmax : plus le signal a une valeur de crête élevée, plus la résolution est faible. Cela conduit à une diminution de la précision pour des tensions ayant un facteur de crête élevé.

3.7.   Réjection en mode commun.

La tension de mode commun correspond au potentiel moyen des bornes d'entrée du voltmètre par rapport à la terre : 2·VM.C. = (V1 + V2).

Les amplificateurs d'entrée de l'appareil sont plus ou moins sensible à ce mode commun : la tension affichée n'est alors plus égale à V1 - V2 mais comporte une erreur liée à (V1 + V2). Le taux de réjection en mode commun reflète l'insensibilité du voltmètre à cette tension de mode commun. Il se mesure de la manière suivante : les deux bornes d'entrée sont reliées au même potentiel V. La valeur de la tension affichée est alors VM.C. , tension du mode commun, le taux de réjection du mode commun (T.R.M.C.) est défini par :

TRMC = - 20 log (VM.C. / V) , exprimé en décibel.

Exemple : la notice d'un voltmètre indique : TRMC ≥ 120 dB.

On relie les deux bornes d'entrée du voltmètre à la phase du secteur (240 V). La valeur affichée doit être inférieure à (240 . 10-6  V), soit 0,24 mV.

3.8.   Réjection en mode série (Normal Mode Rejection).

Les tensions de mode série sont des tensions parasites qui s'additionnent à la tension à mesurer. Ces parasites de mode série peuvent être produit par

-  des couplages magnétiques : le champ crée par les mailles du circuit où l'on effectue les mesures induisent des f.e.m. dans les mailles du circuit de mesure.

-  des couplages électrostatiques : les capacités parasites existant entre le voltmètre et la terre ainsi qu'entre les différentes branches du circuits provoquent l'existence de courants de fuites perturbant les mesures.

Les tensions d'alimentation des appareils reliés au secteur, et les éventuelles tensions de mode commun produisent, par le jeu de ces couplages, des tensions de mode série qui ont souvent une fréquence égale à celle du secteur de distribution. Afin de limiter l'influence de ces perturbations sur les mesures de valeurs moyennes, les constructeurs choisissent un durée d'intégration qui est un multiple de la période de ce secteur.

La figure ci-contre représente l'intégration d'une tension continue perturbée par une tension parasite de fréquence égale à 50 Hz.

La figure ci-contre représente l'intégration d'une tension continue perturbée par une tension parasite de fréquence égale à 50 Hz

Si la durée d'intégration est un multiple de 20 ms, l'effet de cette perturbation ne sera pas apparent, car la moyenne de cette perturbation est nulle si on l'effectue sur un nombre entier de périodes.

100 ms est la plus petite valeur qui satisfait cette condition pour toutes les fréquences multiples de 10 Hz et donc pour les trois fréquences de distribution les plus utilisées dans le monde : 50, 60 et 400 Hz.

Remarques :

-  La perturbation n'est pas éliminée lorsqu'on mesure des valeurs efficaces, mais dans ce cas elle est souvent négligeable car elle n'intervient qu'en fonction du rapport des carrés des amplitudes.

-  L'erreur est d'autant plus gênante que le signal utile est faible, c'est pourquoi nous reviendrons sur ces perturbations au chapitre suivant, dans les parties consacrées aux ampèremètres et aux wattmètres (§ 1 et 3).